## zal_7 (hidden)
| Zadanie nr 1 |  | Załącznik nr 7 do SIWZ
Parametry analizatora do badań specjalistycznych
L.p. | Parametry | Wymagane wartości | Wartości oferowane
1. | Analizator, rok produkcji nie starszy jak 2011 r. | tak
2. | Metoda badawcza - immunoenzymatyczna | tak
3. | Ilość oznaczeń wykonywanych równocześnie min 30 | tak, podać
4. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym | tak
5. | Możliwość wykonywania badań w serii i pojedynczo bez podnoszenia kosztów | tak
6. | Możliwość wykonywania badań ,,cito” bez konieczności przerywania pracy aparatu start/stop, stand by | tak
7. | Oznaczanie wielu parametrów w tym samym czasie | tak
8. | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych | tak
9. | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole oraz wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania oznaczenia | tak
10. | Stabilność kalibracji i rekalibracji - min 14dni | tak, podać
11. | Aparat bezigłowy uniemożliwiający kontaminację zakaźnego materiału biologicznego | tak, podać
12. | Brak procedury codziennej konserwacji (mycie, płukanie, odbiałczanie) | tak
13. | Aparat powinien posiadać: | tak
a) | Czytnik kodów kreskowych | tak
b) | System podtrzymywania pracy przez min 20 minut - UPS | tak
c) | Złącze RS 232 | tak
d) | Oprogramowanie umożliwiające pracę aparatu oraz sygnalizację komunikatów o błędach w języku polskim | tak
e) | Instrukcję obsługi w języku polskim na płycie CD i / lub w formie papierowej | tak
f) | Świadectwo CE | tak
14. | Wykonawca gwarantuje: | tak
a) | Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt wykonawcy | tak
b) | Przeszkolenie w obsłudze aparatu | tak
c) | Usunięcie awarii max. w czasie 48h od zgłoszenia | tak
d) | Wstawienie aparatu zastępczego na czas dłuższej awarii i podłączenie do LSI | tak
e) | Wymianę aparatu po przeprowadzeniu określonej liczby napraw | tak , podać
f) | Bezpłatną aktualizację wyrobu i dokumentacji | tak
L.P | Oceniane Parametry Merytoryczne | Oferowane | Sposób oceny (pkt)
1 | Liniowość dla testu DDimer – 10 000ng/ml |  | Tak 10 pkt Nie 0 pkt
2 | Stabilność odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż data ważności zestawu |  | Tak 10 pkt Nie 0 pkt

## zal_8 (hidden)
| Zadanie nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik cenowy analizator do badań specjalistycznych
Lp. | Nr katalogowy | Asortyment | ilość oznaczeń na 24 miesiące | ilość opakowań na 24 miesiące | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 |  | Estradiol | 700
2 |  | FSH | 700
3 |  | LH | 400
4 |  | Progesteron | 760
5 |  | Prolaktyna | 1200
6 |  | Testosteron | 800
7 |  | Antygen HBS | 2600
8 |  | Anty - Hbs | 1200
9 |  | Anty - HCV | 2800
10 |  | Toxoplazma IgG | 1600
11 |  | Toxoplazma IgM | 1700
12 |  | TSH3 | 200
13 |  | FT3 | 200
14 |  | FT4 | 200
15 |  | Anty - TPO | 200
16 |  | Anty - TG | 200
17 |  | PSA | 200
18 |  | DDimer | 200
razem
Lp. | Ilość opłat dzierżawnych | Wartość dzierżawy netto na miesiąc | Wartość dzierżawy brutto na miesiąc | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | 24
Lp. | Wycena części zużywalnych lub wycena usługi serwisowej zawierająca wszystkie koszty wymiany części zużywalnych (wartość rozbita na 24 miesiące) |  | Wartość miesięczna usługi serwisowej | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1
2
…
razem

## zal_
Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy 3/PN/D/2020
Załącznik cenowy odczynników, kalibratorów i części zamiennych
Wypełnia oferent zgodnie z zaleceniami producenta
Odczynniki i materiały kontrolne do wykonania 85000 oznaczeń CBC+5DIFF oraz 1000 oznaczeń RET
Lp. | Rodzaj asortymentu | Nr katalogowy | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
… |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Suma | 0 | Suma | 0
Lp. | Ilość opłat dzierżawnych | Wartość dzierżawy netto na miesiąc | Wartość dzierżawy brutto na miesiąc | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)